昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学食品科学与工程学院（部门）采购项目                             预算金额：122000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿培养箱 | 一、技术参数 控制方式 ：模糊逻辑控制技术 ★显示方式 ：真彩触摸屏式显示屏 送风方式 ：强制对流 箱门类型： 无视窗双层箱门（内置保温玻璃内门） 环境温度要求（℃） ：5~35 调温方式 ：定值、步调可选 ★段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1~9”段为程序控制段）/18步 每步时间 ：1~9999（分钟） 温度控制范围（℃）： 4~65 温度分辨精度（℃）： 0.1 温度波动度（℃） ：≤±0.1（37℃时） 温度均匀度（℃） ≤±0.3（20℃时） 湿度控制范围（% RH） ：40~90（15℃以上） 湿度分辨精度（% RH） ：0.1 湿度波动度（%RH） ：≤±3 紫外灯功率：8W 紫外灯强度：不低于400mw/㎥ 安全功能 ：传感器故障报警；上、下限超温报警；独立式漏电、过电流跳闸保护 附属功能 ：来电恢复、参数记忆、温度表示校正、嵌入式.微型.内置式打印功能 ★嵌入式.微型.内置式打印功能 制冷功能 ：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行设计 制冷功能 ：空冷式．R134．功率可控式制冷．无霜运行设计 容 量（L） ：150 搁板数量(块) ：2（最多4块） 净 重(kg) ：105 内胆尺寸(mm) ：500*450*650 外型尺寸(mm) ：628*728*1382 包装尺寸(mm) ：740*800*1480 功 率(W) ：1500 电 源 ：AC 220V 50/60Hz 二、仪器配置 每台设备除主机外，另配电源线一根，保险丝两枚，塑料水箱一只，Φ8进水管一根，热敏打印机1卷，用户手册一本，保修卡一份，用户回执一份，产品合格证一份。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厌氧培养箱 | 1. 结构特点 厌氧培养箱由恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架等部分组成。该机具有厌氧环境好，密封性能好，温控精度高，稳定性好，使用方便，具有较好的经济性和可靠性等特点： ☆ 使用科学手段达到厌氧环境的高精度、恒定性能好，恒温的厌氧环境，便于操作者。在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。 ☆ 该厌氧培养箱为新一代大屏幕真彩触摸屏微电脑控制型，能准确直观地控制培养箱温度和气体，安全可靠。具有简洁直观，操作便捷的特点。 ☆ 系统采用PLC为核心控制器，同时辅以高精度的温度传感器、氧气传感器、温度控制模块、模拟量模块，控制精度高、稳定性好、安全性高；人性化的人机界面，方便操作人员对过程数据实时监控。 ☆ 采用进口氧气传感器，可以随时观察操作室内氧气浓度状态（氧气浓度可选择切换%或PPM功能）。 ☆ 操作室内备有除氧催化器。 ☆ 带USB接口，内存可存储6个月数据。 ☆ 箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过过滤后进入箱内，可有效地避免细菌污染。 ☆ 气路装置，采用轻触式开关控制电磁阀，可任意准确调节流量，能任意输入各种所需气体。 ☆ 培养箱为双门加宽设计，改变了单门打开时，碰到操作室前窗的现象，加宽可以放置更多培养皿。 ☆ 培养室、操作室均由不锈钢板制成，光滑雅致，防腐耐用。 ☆ 操作室其前窗采用加厚透明耐冲击特种玻璃板制成，操作使用专用手套可靠舒适、灵活，使用方便。 ☆ 装有漏电保护器。 2. 技术参数 取样室形成厌氧状态时间：＜5分钟 操作室形成厌氧时间：＜1小时 厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞13小时 培养室使用温控范围(℃)：室温+3~60 培养室温度波动(℃)：＜±0.3 培养室温度均匀性 (℃)：＜±1 温度分辨率：0.1℃ 定时功能：1~9999min 电源/功率：220V,50HZ/600W 净重/毛重(kg) ：240/320 培养室内尺寸（cm）W×D×H：30×19×29 操作室尺寸（cm） W×D×H：82×66×67 外形尺寸（cm） W×D×H ：126×73×138 3. 仪器配置 厌氧培养箱一套，包括恒温培养室、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架等；配置清单中含有厌氧培养箱主机1台，除氧催化器配件1件，乳胶手套配件1付（包括扎紧带2根），充气塑料袋配件2只（包括充气管），熔丝管备件1只，使用说明书文件1份，产品合格证文件1份，产品质量保修卡文件1份，本装箱单文件1份，安装工具包配件1套（分体式设备配安装工具包）。另外配置两个40L气体碳钢瓶，气体两瓶（其中壹瓶混合气体，混合气体配比：CO2 5%；H2 5%；N2（高纯氮气）90%;另壹瓶气体为99.99%高纯氮气）和两个钢瓶减压阀（输出压力为0.1Mpa左右）。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：