昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学冶金与能源工程学院（部门）硅低碳生产关键技术及应用采购项目      预算金额：150000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高温箱式电阻炉 | 1.额定功率：4Kw； 2.额定电压：220V； 3.外壳材质：不锈钢圆形真空罐体，罐体内置烧结炉膛，炉膛自带隔热炉门，罐内正面外设密封圆门，通过胶圈挤压密封。 4.气路连接：卡箍快连； 5.炉膛材质：多晶莫来纤维； 6.泄压装置：特有的紧急泄压口设计，采用防爆装置原理，罐内压力超过0.1MPa，紧急泄压口爆破泄压，确保罐体安全； 7.最高温度：1600℃； 8.程序控制：国产程序控温系统可编辑30段程序控温； 9.控温精度：±1℃； 10.炉膛尺寸：190x180x150mm（装棒后炉膛尺寸：150x140x140mm）； 11.加热元件：硅钼棒； 12.最大升温速率：10℃/min 13.外形尺寸：1000*760*1240mm 14.配置：8L双级泵一台，挡油罩一个，手动挡板阀一个，波纹管一支，卡箍一套，6米PVC排气管，KF40-25转接头，真空压力表（指针型-0.1MPa）一个。另配备用硅钼棒3套，挡火砖3块，炉底板2块，热电偶1支，石英管6支，石英堵2对，石英舟5个，浮子流量计2套 15.安全性：超温报警，漏电保护 16.控制面板：配有电流及电压指针表，方便故障判断维护。 17.排风冷却装置：气体循环冷却技术，炉体表面温度低。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开启式管式炉 | 开启式管式炉是管试炉的一种，集控制系统与炉膛为一体。该设备采用220V交流输入电压，电源最大功率3kW。石英玻璃管横穿于炉体中间作为的炉膛，炉管两端用不锈钢法兰密封，工件式样在管中加热，加热元件与炉管平行，均匀的分布在炉管外，有效的保证了温场的均匀性。上盖开启式结构方便客户对特殊材料的装载，烧制和观察，并有助于快速升降温。开启式管式炉分单温区，双温区，三温区，四温区，五温区。 - 石英管尺寸：ɸ80/72*1000mm - 加热区长度：420mm - 恒温区长度：210mm - 外形尺寸：340*580*555 - 功率：3kw - 电压：220v - 密封法兰：双环密封，卡箍快速连接 - 排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面温度50℃时排温风扇自动开启 - 最高温度：1200℃ - 工作温度：≤1100℃ - 炉膛材质：真空成型纤维炉膛 - 炉体结构：加热炉膛上下两部分组成，可开启 - 温控系统：国产只能仪表，PID调节，自整定功能，并可编制50段升降温程序 - 控制精度：±1℃ 升温速率：0-1000℃，10℃/min,1000-1200℃/5℃/min | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：