昆明理工大学健康驿站建设采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学健康驿站所需设备采购项目                    预算金额：199100.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 1、自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； 2、★双相截顶指数波，最大能量≤200J； 3、★患者阻抗测量范围：≥20-200Ω； 4、★坚固耐用，恶劣情况下（5℃工作、40℃工作、40℃/80%RH工作、碰撞后工作）除颤误差：≤±5%，需提供《检验报告》证明； 5、非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%； 6、具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定； 7、具备醒目、简单明了的操作示意图/说明，提高施救效率； 8、预连接电极片，确保施救效率； 9、★具备ECG、现场录音记录功能，并可通过红外端口导出； 10、具备电池电量提示功能，确保设备处于随时可用； 11、★防水防尘等级：≥IP55； 12、1.5m跌落后仍可正常工作； 13、电池：待机时间：≥5年，除颤次数：≥100次200J； 14、★可选配放置底座、放置箱、放置柜、便携包等多种安装形式； 15、★整机重量：≤2kg，方便运送，确保施救时效性； 16、需提供《医疗器械注册证》、注册《检验报告》、防护等级《检测报告》、1.5m跌落《检验报告》等相关证明资料。 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 心电监护仪 | 1.基本功能：具有全导联心电、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温、呼吸六参数监测功能；适用于成人、儿童监护; 选配触摸屏；可选配记录仪、双通道有创压。 2.标配血氧低灌注功能 3.一体化模块设计，保证监护稳定性及抗干扰能力 4.显示： 4.1.显示屏：12.1英寸彩色TFT显示；分辨率800X600；中文界面显示 4.2.标准网络接口，可连接中央监护系统，可以实现远程监护 4.3.显示通道：最大9通道波形显示 4.4大字体显示功能；六个不同的显示界面 4.5.参数和波形通道可任意调整 4.6电源要求： 交直流供电，内置充电环保锂电池，工作时间≥2小时，如需加长工作时间，可以加配一块电池，工作时间≥4小时. 4.7.使用LINUX操作系统 5.心电： 5.1.导联选择：5导联输入 5.2.心电导联：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V 5.3.心电通道：7导心电同屏显示 5.4.心率范围：20～300BPM 5.5.增益选择：X1/4，X1/2，X1，X2 5.6.扫描速度：12.5 /25 /50 mm/s 5.7.起搏检出功能 5.8.心律失常分析功能 5.9. 2通道ST段分析功能 5.10.智能导联脱落提醒及监测功能 5.11.具有三种模式监测：手术模式，监护模式，诊断模式 6.呼吸： 6.1.测量方式：阻抗式呼吸 6.2.呼吸导联：RA-LL胸导联阻抗法 6.3.适合成人、小儿、新生儿呼吸监测 6.4.波形显示速度：6.25、12.5、25mm/s 6.5.呼吸窒息报警功能，5～120秒 7.无创血压测量： 7.1测量方式：自动示波法 7.2适用范围：成人、小儿、新生儿 7.3测量参数：收缩压/舒张压/平均压/ 7.4测量方式：手动、自动、连续测量 7.5测量范围 7.6收缩压： 成人/小儿 10 ~ 280mmHg 7.7新生儿 10 ~ 155mmHg 7.8舒张压： 成人/小儿 10 ~ 220mmHg 7.9新生儿 10 ~ 110mmHg 7.10袖带压力范围 成人/小儿 0 ~ 300mmHg 7.11新生儿 0 ~ 150mmHg 7.12自动测量间隔时间：1分钟～480分钟 7.13具有过压保护功能 8.血氧饱和度: 8.11.显示方式：血氧波形和血氧饱和度值 8.2.测量参数：血氧饱和度，脉率 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后20天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：